## 공통규격서
공 통 규 격 서
Item No. | HSK No. | 세부품명번호 | 품명 | 수량
|  |  | 휴대용 내부오염감시기 | 2 Set
1. 용도 (Purpose)
1.1 본 장비는 방사능 오염자의 내부오염 측정을 위한 휴대용 장비로, 실시간으로 현장에서 오염자의 갑상샘 및 소변시료의 방사능 측정이 가능해야 한다.
1.2 방사선 방호, 방사능 감시, 비상 대응 및 연구용 분석에 활용된다.
2. 일반사항 (General Requirements)
2.1 신속하고 정확한 분석을 위한 NaI(Tl) 검출기 또는 동등 이상의 검출기
2.2 기존 본원 보유 차폐체에 호환 또는 자체 차폐체 제공을 통한 오염자의 갑상샘 및 소변시료 측정 가능
2.3 스펙트럼 또는 기타 데이터를 분석/저장할 수 있는 장치 및 소프트웨어 제공
2.4 PC 별도 제공 및 해당 PC와 무선 또는 유선통신을 통한 데이터 확인 가능
2.5 공급된 교정선원을 이용하거나 별도의 선원 없이 사용자가 현장 내 에너지 교정 가능
2.6 측정 현장의 급격한 환경 변화에도 안정적인 스펙트럼 획득 가능
2.7 국내 또는 국외 EMC 규격 충족
2.8 하자보증기간 : 3년
3. 장비의 구성 (Configuration)
3.1 주장비
(1) 감마선 측정용 검출부 |  |  |  | 2 set
(2) Multi Channel Analyzer |  |  |  | 2 set
(3) 갑상샘 및 소변시료 측정용 차폐체(필요 시) |  |  |  | 2 set
3.2 부속장비
(1) System Control and Data Analysis Software |  |  |  | 2 set
(2) Laptop PC for System Control |  |  |  | 2 set
(3) 악세서리 |  |  |  | 2 set
4. 성능 및 규격 (Performance & Specification)
4.1 주장비
(1) 감마선 측정용 검출부 |  |  |  | 2 set
- 3"x3" NaI(Tl) 검출기 또는 동등 이상의 검출기
- 현장 내 급격한 온도/습도 변화에도 안정적인 스펙트럼 획득을 위한 기능 보유
- 에너지 범위(감마) : 20 keV ~ 3 MeV 또는 동등 이상
- 분해능(핵종분석) : ≤ 8.0 % FWHM at 662 keV 또는 동등 이상
(2) Multi Channel Analyzer |  |  |  | 2 set
- 운용 온도 : -20 ℃ ~ 50 ℃ 또는 동등 이상
- 습도 : ~80 %, non condensing 또는 동등 이상
- 검출기 보호를 위한 별도 케이스 제공
(3) 갑상샘 및 소변시료 측정용 차폐체(필요 시) |  |  |  | 2 set
- 기존 차폐체(3"x3" NaI(Tl) 사이즈) 호환 시 차폐체 미제공 가능
- 기존 차폐체(3"x3" NaI(Tl) 사이즈) 호환 불가 시 기존 차폐체 성능 이상의 차폐체 별도 제공 필요
- 갑상샘 내부오염 분석 및 소변시료 방사능 분석을 위한 교정 및 측정이 가능한 구조
- 설치 및 분리, 휴대가 용이
- 방사선비상진료 현장에 적합한 백그라운드 차폐 성능
- 갑상샘 측정을 위해 검출부 각도 조절 가능(0도~90도)
- 시료 측정 시 바닥에 고정 가능한 구조
- 2 cm 이상의 납 차폐와 내부 구리 차폐, 외부 스틸 소재로 강화 처리된 구조
4.2 부속장비
(1) System Control and Data Analysis Software |  |  |  | 2 set
- 실시간 측정 값을 모니터에 표시 가능
- 핵종 분석 및 측정 값을 저장 및 출력
- 다핵종 포함 CRM 기반 장비 에너지, 효율 교정 가능
- 측정 시간 조정 가능
- 스펙트럼 채널 : 1024 channels 또는 동등 이상
- HV, gain 조절 가능
(2) Laptop PC for System Control |  |  |  | 2 set
- 운영체제 : Windows 10 이상
- 프로세서 : Intel Core i5 11세대 또는 동등 이상
- 메모리 : 16GB DDR4 이상
- 저장장치 : SSD 512GB 이상
- Display : 14" 또는 동등 이상
- 무게 : 1.5kg 이하
(3) 악세서리 |  |  |  | 2 set
- 장비 정상 운용을 위한 기타 부품
5. 기타 조건 (Remarks)
5.1 규격 적합 평가 시 규격서의 제품성능에 해당하는 항목은 품질증명서(Certificate of Quality)를 제출해야 한다.
5.2 규격 적합 평가 시 EMC 부분이 적합함을 입증하는 서류를 제출해야 한다.
5.3 규격 적합 평가 시 제안 장비를 지참하고, 장비 성능 테스트를 통해 규격에 적합한 장비임을 증명해야 한다.
5.4 계약자는 기기의 성능 테스트 및 사용자 교육을 수행해야 하며 관련 서류(원제작사의 교정성적서, 국문 운영 매뉴얼, 장비운영 교육자료 등)를 제출해야 한다.
5.5 계약자는 기기의 정상작동기간 동안 주기적으로 기기를 점검하는데 협조하여야 한다.